# 高速離心機DSC-100MH-2使用手冊

- 蓋子

- 轉盤上蓋旋鈕

- 轉盤上蓋

- 轉盤

- 面板

- 時間設定鈕

- 比尺

- 開始/停止鈕

1. 確認電壓後(請參考機器後方的標籤)，電源線插入電源插座。

2. 打開離心機 ”蓋子” (1)，將 ”轉盤上蓋旋鈕” (2) 鬆開後， 移開 “轉盤上蓋” (3)。為求平衡，務必將毛細管均等的放於 ”轉盤” (4) 溝槽中，之後，把“轉盤上蓋” (3)鎖上。 最後將 ”蓋子” (1) 鎖上。

3. 使用時間設定鈕 (6) 設定時間。設定完時間後按開始/停止鈕 (8) 啟動機器

4. 當離心完畢機器會發出 ”嗶” 的聲響。面板會顯示 “OPEN” 。等待 “轉盤” (4) 完全停止後，方可打開 ”蓋子” (1) 取出毛細管，做下一步動作。若 “轉盤” (4) 未完全停止不可打開 “蓋子” (1) 以免危險。

5. 將毛細管放置於 “比尺” (7) 上，測量HT值。

6. 在緊急狀況下，可用 “開始/停止鈕(8)” 使機器快速停止。

# 高速離心機DSC-100MH-2 維修手冊

注意: 機體發生異常，請詳讀與用說明書，按下表檢查，檢查時請關閉電源，以防危險。若無法自行排除故障，請聯絡經銷商服務維修。維修時需特別技術，請勿自行拆解機體處理。

| 問題 | 可能原因 | 故障排除 |
| --- | --- | --- |
| 無法啟動電源 | * 電源插頭沒插 * 電源插座故障 * 保險絲故障 | * 將電源重新插好 * 換另依各電源插座 * 更換新的保險絲 |
| 馬達無法運轉 | * 機器蓋子沒有確實關上 * 微動開關故障 * 馬達碳刷磨損或故障 * 馬達故障 * 內部線路板故障 | * 將蓋子重新關好 * 聯絡經銷商服務維修 * 聯絡經銷商服務維修 * 聯絡經銷商服務維修 * 聯絡經銷商服務維修 |
| 馬達無法停止運轉 | * 定時器故障 * 內部線路板故障 | * 聯絡經銷商服務維修 * 聯絡經銷商服務維修 |
| 上蓋打開後，馬達不會停止運轉 | * 微動開關故障 | * 聯絡經銷商服務維修 |
| 速度無法控制 | * 內部線路板故障 | * 聯絡經銷商服務維修 |
| 運轉中毛細管破裂 | * 轉盤中的黑色橡皮條沒放好 * 轉盤上蓋旋鈕沒有轉緊 | * 將黑色橡皮條緊靠著轉盤壁放好 * 重新將轉盤上蓋旋鈕轉緊 |

# 高速離心機DSC-100MH-2 線路圖

# Text boxes

(1)

(2)

(4)

(6)

(3)

(8)

(7)

(5)