離心機 DSC-200D/DSC-300D使用說明書

蓋鎖

電源開關

壓克力蓋

控制面板

注意:

* 離心機完全停止前，請勿打開上蓋。

* 離心機運轉時，請勿移動機器。

* 請勿將其他物體放置於機器上蓋上面。

* 機器故障時，請勿自行拆卸離心機，請交由專業人員處理。

使用步驟:

- 將機器放置於平坦的表面上，將插頭插入插座，將機器後方源開關打開。

- 輕壓 ”蓋鎖”或左或右把 ”壓克力蓋” (2) 打開。將試管以對稱等重的方式插入轉盤中，使轉盤維持平衡狀態。(注意: 如果轉盤不平衡，機器運轉時將會出現嚴重抖動現象，馬達與內部零件會容易受損。)

- 將 ”壓克力蓋”輕放，再將 “蓋鎖”輕壓轉動，使其上方的記號”1”對準前方，即可上鎖。

- 按      鍵， 螢幕上速度值會閃爍。按      鍵或      鍵加減數值，最後按      鍵或任意鍵輸入速度值。

- 按      鍵， 螢幕上時間值會閃爍。按      鍵或      鍵加減數值，最後按      鍵或任意鍵輸入時間值。

- 速度與時間設定後，按       鍵，啟動機器。運轉過程中，按      鍵，可隨時讓機器停止運轉。

- 在機器未啟動時，按       鍵，可立即啟動機器，按鍵一鬆開，機器馬上停止運轉。運轉速度為螢幕上，顯示的速度值。

- 運轉中，左邊螢幕顯示剩餘時間，當按      可是螢幕顯示R.C.F.值(離心力值)，再按相同按鍵，可回復為剩餘時間。

- 當離心完畢，等待機器完全停止後，方可打開 ”壓克力蓋”取出檢體，做下一步動作。若機器未完全停止不可打開 “壓克力蓋”以免危險。

維修手冊

注意: 機體發生異常，請詳讀與用說明書，按下表檢查，檢查時請關閉電源，以防危險。若無法自行排除故障，請聯絡經銷商服務維修。維修時需特別技術，請勿自行拆解機體處理。

| 問題 | 可能原因 | 故障排除 |
| --- | --- | --- |
| 馬達無法運轉 (錯誤訊息 : Er-P) | - 電源供應器故障。 - 馬達故障。 - 線路板故障。 | - 聯絡經銷商維修。 - 聯絡經銷商維修。 - 聯絡經銷商維修。 |
| 開門錯誤 (錯誤訊息 : Er-d) | - 運轉中，上蓋打開。 | - 等待機器停止運轉，將門關好後，重新啟動。如果此情形一再發生，請聯絡經銷商維修。 |
| 錯誤訊息 : run | - 機器運轉中，按START/STOP按 鍵。 | - 等待機器完全停止，重新啟動機器。 |
| 螢幕上無顯示 | - 電源沒開。 - 電源插座故障。 - 保險絲燒掉。 - 線路板故障。 - 電源供應器故障。 | - 將機器後方電源打開。 - 更換一個電源插座。 - 更換一個新的保險絲。 - 聯絡經銷商維修。 - 聯絡經銷商維修。 |
| 保險絲燒掉 | - 保險絲壽命已盡。 - 電源供應器故障。 | - 更換一個新的保險絲。 - 聯絡經銷商維修。 |