微電腦離心機使用說明書

上蓋

緊急開門裝置

手動開門棒

總電源開關

注意:

* 離心機完全停止前，請勿打開上蓋。

* 離心機運轉時，請勿移動機器。

* 機器故障時，請勿自行拆卸離心機，請交由專業人員處理。

* 任何緊急情況，請將”手動開門棒” (EMERGENCY BAR)插入緊急開門裝置的孔洞內，用力往內推，可使上蓋打開。

使用步驟:

- 將機器放置於平坦的表面上，將插頭插入插座，請注意所需電壓，電壓標示於機器後方標籤上。將機器右側總電源開關打開。

- 按     鍵，螢幕亮起。按     鍵，將上蓋打開，螢幕上      圖示閃爍。將試管以對稱等重的方式插入轉盤中，使轉盤維持平衡狀態。

注意: 如果轉盤不平衡，機器運轉時將會出現嚴重抖動現象，馬達與內部零件會容易受損。

- 將上蓋輕輕放下，在前緣向下施力，將上蓋蓋好。      圖示會消失。

注意: 運轉前，請務必確認上蓋已蓋好。

- 按      鍵，螢幕上速度值會閃爍，按     鍵，選擇以RPM(速度)或RCF(離心力)輸入數值，

按       或      設定需要數值，再按      鍵或其他任一個功能鍵，即可輸入數值。

- 按      鍵，螢幕上時間值會閃爍，按      或      設定需要時間，再按      鍵或其他任一個功能鍵，即可輸入數值。

- 按       鍵，上排數值(轉盤型號)閃爍，出廠時已將轉盤型號設定完成，如果沒有更換轉盤，請勿更動此數值，如需更動請按上下鍵。再按一下      鍵，下排數值(套管尺寸)閃爍，按上下鍵，可調整套管尺寸。再按      鍵即可輸入數值。(如不需知道正確RCF值，此項目可不設定)。請看下一頁，說明轉盤型號與套管尺寸。

- 設定完成後，按       鍵，啟動機器。機器運轉中，按       鍵，可隨時終止機器運轉，機器完全停止運轉，上蓋自動打開。

- 設定好速度後，按       鍵，可馬上啟動機器，放開      鍵，機器馬上停止。

- 剎車設定: 出廠設定為機器停止時，自動剎車，螢幕上會出現BRK字樣。如果要取消煞車功能，請長按      鍵不放，同時再按      鍵，即可取消剎車功能。重複前述動作，即可回復煞車功能。

- 記憶模式使用與參數設定:

10.1使用記憶模式: 按      鍵，    圖示會閃爍，按      或      選擇記憶組數1,2,…,9，選擇確認後，按      鍵，啟動機器。

10.2 記憶參數設定: 按      鍵，    圖示會閃爍，按      或      選擇記憶組數1,2,…,9，選擇確認後，依照上述步驟4,5,6，設定速度(或RCF)、時間、轉盤與套管尺寸，最後按     鍵，即設定完成。

10.3 如何離開記憶模式: 按      鍵，按      或      一直按到    沒有數字為止，再按    鍵，即可離開記憶模式。(備註: 按     鍵，關閉電源，再按     鍵，啟動電源，即可離開記憶模式。)

其他功能 (非運轉情控下，才可執行):

- 調整文字對比度:長按     鍵不放，同時再按      鍵，螢幕上ACC會閃爍，此時文字會增加對比。長按     鍵不放，同時再按      鍵，螢幕上DEC會閃爍，此時文字會減少對比。放開按鍵，停止對比調整。

- 調整背景亮度:長按     鍵不放，同時再按      鍵，螢幕上ACC會閃爍，此時背景會增加亮度。長按     鍵不放，同時再按      鍵，螢幕上DEC會閃爍，此時背景會減少亮度。放開按鍵，停止亮度調整。

維修手冊

| 故障發生原因與對策 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 故障現象或螢幕上錯誤訊息 | 故障原因 | 對策 |
| 馬達無法運轉 | - 異物卡住，使馬達無法運轉 - 馬達故障，無法運轉。 | - 將異物移除，重新啟動。 - 聯絡經銷商維修。 |
| 馬達過熱 | - 機器使用過久，溫度過熱。 - 馬達故障，使機器過熱。 | - 停止使用，讓機器冷卻後，重新啟動。 - 聯絡經銷商維修。 |
| 電流過高 | - 轉盤負載過重，使電流過高。 - 馬達故障，使機器電流過高。 | - 減輕轉盤負載，重新啟動。 - 聯絡經銷商維修。 |
| 電壓過高 | - 變壓器故障，使電壓過高。 | - 聯絡經銷商維修。 |
| 無 | - 馬達未停止時，重新啟動電源，此錯誤訊息會產生。 | - 等馬達完全停止，按OPEN鍵後，再關上蓋，重新啟動。 |
| 運轉不平衡 | - 轉盤設置不平衡。 | - 按OPEN鍵後，將轉盤平衡設置後，重新啟動。 |
| 錯誤開門 | - 運轉中，上蓋被強制打開。 | - 等馬達完全停止，按OPEN鍵後，再關上蓋，重新啟動。 |
| 轉速不正確 | - 馬達、線路板或變壓器故障，使速度無法到達設定轉速。 | - 聯絡經銷商維修。 |
| 螢幕無法顯示 | - 電源沒開。 - 插座壞掉。 - 保險司燒掉。 - 線路板故障。 | - 開啟電源。 - 更換一個新插座。 - 更換保險司。 - 聯絡經銷商維修。 |
| 保險司燒掉 | - 保險司損耗。 - 變壓器故障。 | - 更換新的保險絲。 - 聯絡經銷商維修。 |

備註: 螢幕上的錯誤訊息，按      鍵，即可清除。