使用說明書

壓克力門

(溫箱才有)

Controller

PID控制器

1. 確認電壓如機器背後貼紙標示，將電源插上。

2. 將樣本放入機器內並確實把門關好。

3. 請按 ON/OFF按鍵， 電源指示燈會亮綠燈，大約5秒後PID控制器會出現兩行數字; 上面一行代表烤箱內現在的溫度(PV)，下面一行代表實驗所需溫度(SV) 。

4. 設定溫度:螢幕上顯示         .  。按     或    調整設定溫度值，確認後，按    輸入。

5. 設定時間: 選擇時間模式: 連續模式       或 計時模式     。

5.1 按       設定連續模式。 OUT2 指示燈會在螢幕上消失。設定完成後，請跳至步驟6。

5.2 按       設定計時模式。 OUT2 指示燈會在螢幕上亮起。

5.2.1 在螢幕上會顯示       或       。

5.2.2 按    或    選擇時間單位  (時) 或  (分)。確認後，按 輸入。

按    做下一步設定。

5.2.3 螢幕上顯示       。按    或    調整時間值。確認後，按     輸入。

按     做下一步設定。

5.2.4螢幕上顯示            。按    ，螢幕上顯示           。 設定完成。

備註:按      可隨時中斷計時模式，回到連續模式。

6. 當機器使用完畢，按ON/OFF按鍵關閉電源，電源指示燈會變成紅色。

注意:

1. 請確實將門關好，以避免熱量的損耗與電源的浪費。

2. 請勿在機器頂部置放任何物品。

3. 請將機器放置於通風良好的場所。

4. 請將物體上於層架上加熱，請勿將物體放於機器底層加熱，避免溫度過高，損害物體。

備註:

1. 若 “OUT1” 燈號亮起或閃爍時, 代表機器正處於加熱狀態。

2. 當PV值已穩定且到達SV值，代表機器內溫度已到達設定值。之後，如發現PV值與SV值的差值大於設定警報值(10℃)時，“ALM1”燈會閃爍；此情況發生時，請馬上關掉電源並且將門打開，等待大約30分鐘之後才可以再次使用機器。

3. 當PV值已穩定且到達SV值，如果PV值低於SV值太多時，可將 “通風口” 關小；如果PV值高於SV值太多時，可將 “通風口” 開大。

4. 本機器備有過溫保護裝置，當溫箱溫度到達75℃，烤箱溫度到達220℃時，本機器將會自動斷電。

其他功能:

注意: 執行其他功能前，請先執行下列步驟:

按     切換為連續模式。(其他功能，只有在連續模式下，才能執行。)

- 其他功能包含設定 溫度修正值、 警報值(警報上限、警報下限)、溫度顯示單位、 自動演算功能

| 動作 | 顯示 (初始值) | 說明 | 調整 |
| --- | --- | --- | --- |
| 按 | (0) | 設定溫度修正值: 假如PV值與溫度計測量值有誤差，可用此功能做調整。 | 按 或 調整設定值。確認後，按 輸入。 備註:按 可回PV/SV顯示畫面。 |
| 按 | (10) | 設定警報上限: 當PV值減去 SV值超過警報上限時, 螢幕上的ALM1指示燈會開始閃爍。 |  |
| 按 | (10) | 設定警報下限: 當SV值減去 PV值超過警報下限時, 螢幕上的ALM1指示燈會開始閃爍。 |  |
| 按 | (C) | 溫度顯示單位: C 或 F。 |  |
| 按 | (OFF) | 自動演算功能: 當自動演算功能執行時，螢幕上“AT” 指示燈會開始閃爍。當功能執行完畢時，“AT” 指示燈會熄滅。 |  |

- 回復初始值

2.1 回復烤箱初始值:

2.1.1 按      超過3秒，在螢幕上出現        。

2.1.2 按     後，再按    ，在螢幕上       會閃爍，按    ，初始值即可回復。

2.2 回復溫箱初始值:

2.2.1 按      超過3秒，在螢幕上出現        。

2.2.2 按     後，再按    ，在螢幕上       會閃爍，按    ，初始值即可回復。

維修手冊

注意: 維修機器前，一定要將電源關閉

| 故障發生原因與對策 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 故障現象 | 故障原因 | 對策 |
| 電源無法關閉或開關 | 電源插頭沒有插入電源插座 | 將插頭插入電源插座 |
|  | 電源開關故障 | 更換電源開關 |
|  | 總電源無熔開關跳開 | 重新按壓無熔開關 |
|  | 機器本身電子零件損壞 | 送回原廠檢修更換零件 |
| 溫度無法控制 | 溫度感應器(Sensor)故障 | 更換溫度感應器 |
|  | PID控制器故障 | 更換PID控制器 |
|  | 電熱管故障 | 更換電熱管故障 |
| PID按鍵無法動作 | 按鍵被鎖定 | 請參考上頁其它功能，解除按鍵鎖定功能 |
| 溫度不穩定 | 機器所在周圍溫度與出廠設定相差太大 | 請參考上頁其它功能，執行自動演算功能 |
| PV值不正確 | 使用者所使用溫度計與工廠校正溫度計有誤差 | 請參考上頁其它功能，設定溫度修正值。 |

維護及保養:

- 每次使用完畢時，請用濕布將機身擦拭乾淨，再用乾布將機身擦乾，如欲使用清潔劑，請使用，中性清潔劑。

- 若長時間不使用機器，請拔掉插頭。

- 定時請專業人員，校正機器溫度控器。

- 勿將超重物品放於承架上，避免變形。