# SM-3600使用說明書

控制面板

時間顯示視窗

速度顯示視窗

旋鈕

旋鈕

控制面板

電源開關

轉盤

操作說明:

- 將機器放置於平坦的桌面上，連接電源線，將電源開關打開，鬆開左右旋鈕，調整轉盤角度後，將旋鈕鎖緊，以固定角度。

- 將試管以對稱方式插入轉盤孔，將電源開關(於機器後方)打開，”時間顯示視窗”與”速度顯示視窗”會顯示前一次設定的設定值，若最後時間設定的是 ”連續” 的模式，”時間顯示視窗”上即看到 ”cont” 字樣。

- 時間設定：按      鍵後，按     鍵或      鍵來選擇時間模式 (計時模式或連續模式)，視窗數值開始閃爍。

3-1.若選連續模式，在”時間顯示視窗”上看 ”cont” 字樣。

3-2.若選計時模式，在”時間顯示視窗”上顯示上一次設定值。

3-2-1.按     鍵或     鍵調整需要的數值。

3-2-2.按     鍵或其他任一鍵即可儲存數值。

- 轉速設定: 按     鍵，”速度顯示視窗”數字開始閃爍。

4.1按     鍵或     鍵調整需要的數值。

4.2按     鍵或其他任一鍵即可儲存數值。

5.  按      鍵來啟動運轉，運轉中，可隨時按     鍵，停止運轉。

保養作業內容:

保養前一定要將機器電源切斷再清潔外部及面板，以乾布擦拭或中性清潔劑。

故障原因與排除方式:

注意: 維修機器前，一定要將電源關閉

| 故障發生原因與對策 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 故障現象 | 故障原因 | 對策 |
| 電源無法關閉或開關 | 電源插頭沒有插入電源插座 | 將插頭插入電源插座 |
|  | 電源開關故障 | 更換電源開關 |
|  | 保險絲燒掉 | 更換新的保險絲 |
|  | 機器本身電子零件損壞 | 送回原廠檢修更換零件 |
| 螢幕出現錯誤訊息”run” | 馬達還未完全停止前，將電源重新打開。 | 等待馬達完全停止後，再重新啟動電源。 |
| 轉盤無法轉動 | 電源沒開。 | 將電源開關(機器後方)開啟。 |
|  | 沒有啟動機器運轉。 | 按 (START/STOP按鍵)啟動機器。 |
| 轉盤無法轉動，螢幕出現錯現錯誤訊息”Er-P” | 皮帶損壞。 | 聯絡經銷商維修處理。 |
|  | 控制板損壞。 | 聯絡經銷商維修處理。 |
|  | 馬達損壞。 | 聯絡經銷商維修處理。 |
| 時間終了，仍無法停止 | 控制板損壞。 | 聯絡經銷商維修處理。 |
| 速度不穩定 | 控制板損壞。 | 聯絡經銷商維修處理。 |
| 螢幕無法顯示 | 面板控制板損壞。 | 聯絡經銷商維修處理。 |