線路圖

(2)

(3)

(1)

VM-2000-C

VM-2000

使用說明

- 開關

- 頭部

- 速度控制鈕

- 請注意機器後方貼紙標示的電壓，將電源線插頭插入適當的電源插座。

- 將 ”開關” (1) 置於 ”TOUCH” 的位置，當物體觸壓 “頭部” (2)，機器將會運轉。

- 將 ”開關” (1) 置於 ”ON” 的位置，此時機器會自動運轉。

- 旋轉 “速度控制鈕” (3) 改變速度，當試管內水柱產生漩渦時，即為適當速度。

注意: 當機器運作時，不小心有液體潑灑於機器表面時，請儘快擦拭乾淨，以免造成機器損壞。

# 維修手冊

注意: 機體發生異常，請詳讀與用說明書，按下表檢查，檢查時請關閉電源，以防危險。若無法自行排除故障，請聯絡經銷商服務維修。維修時需特別技術，請勿自行拆解機體處理。

| 問題 | 可能原因 | 故障排除 |
| --- | --- | --- |
| 無法啟動電源 | * 電源插頭沒插 * 電源插座故障 * 電子零件故障 | * 將電源重新插好 * 換另一個電源插座 * 聯絡經銷商服務維修 |
| 橡膠杯蓋/橡膠平台(橡皮頭)無法轉動 | * 開關沒有置於”ON” 或”TOUCH” 的位置 * 銅頭無法正常運作 * 開關損壞 * 馬達損壞 | * 將開關置於”ON” 或”TOUCH” 的位置 * 聯絡經銷商服務維修 * 聯絡經銷商服務維修 * 聯絡經銷商服務維修 |
| 速度無法控制 | * 速度調整器(VR)故障 * 內部線路板故障 | * 聯絡經銷商服務維修 * 聯絡經銷商服務維修 |
| 運作時有噪音 | * 銅頭無法正常運作 * 銅頭上的皮帶損壞 | * 聯絡經銷商服務維修 * 聯絡經銷商服務維修 |
| ”TOUCH”功能失效 | * 開關沒有在”TOUCH” 的位置 * 馬達上的啟動鈕故障 | * 聯絡經銷商服務維修 * 聯絡經銷商服務維修 |